###### Výběrové řízení na

Plynový chromatograf spojený  s hmotnostně spektroskopickým detektorem

1.1.	Předmětem výběrového řízení je komplexní dodávka (výroba, dodávka, doprava, montáž, uvedení do provozu a předání) plynového chromatografu spojeného s hmotnostně spektroskopickým detektorem (dále jen přístroj) a poskytnutí výkonů souvisejících

1.2. 	Přístroj má mít tyto technické parametry

- Plynový chromatogaf-dvoukanálový systém - systém pro 2D GC, softwarové přepínání kolon, paralelní/selektivní spliter, selektivní solvent vent, backflash a no vent.			ks 1

- Systém nástřiku vzorku PTV pro kapilární kolony  - bezseptový systém s chlazením kapalným N2, minimálně umožňující následující provozní módy: split/splitless, pulsní split/splitless, solvent vent, konstantní průtok/tlak, programovatelný průtok/tlak, cool on column			ks 1

- Systém nástřiku vzorku Split/Splitless pro kapilární kolony				ks 1

- Hmotnostně selektivní detektor (MSD)-duální systém s napojením na 1 GC a s možností měření na dvou MSD současně, ionizační mód: elektron impact (EI), ionizační mód: chemická ionizace (PCI/NCI), měření EI a PCI/NCI současně, možnost programování teploty iontového zdroje v průběhu analýzy, nezávisle nastavitelná ionizační energie 10 - 240 eV, nezávisle nastavitelný ionizační proud 1 - 310 µA, hmotnostní rozsah 2 - 1050 AMU, s krokem 0.1 AMU, rozlišení 1 AMU,  SIM/SCAN souběžně v jedné analýze, provoz přístroje do teploty 35 oC v laboratoři bez klimatizace			ks 2

- Externí měřič vakua								ks 2

- Automatický dávkovač pro kapalné vzorky, kapacita 100 vzorků, programování sekvence vzorků z klávesnice GC nebo ze SW								ks 1

- PC – splňující požadavky na přístroj							ks 2

- SW dle tabulky „Specifikace dodávaného přístroje“

- 19´´ LCD monitor								ks 2

- Laserová tiskárna – barevná							ks 1

- Obsluha plynového chromatografu a detektorů, ovládání GC-2 MSD systémů z 1 PC a SW

- Další požadavky na přístroj. Pro dávkování velkých množství kapalin (>50 µL) s vysokým bodem varu (dodekan, tetradekan) obsahujících stopová množství těkavějších sloučenin musí systém umožňit (PTV nebo on-column) nadávkování, tak aby se po určité době provedl automaticky tzv. solvent vent, přičemž v době solvent vent probíhá následná analýza na další koloně a analyty jsou 2D GC/MS detekovány.

- Instalace všech systémů plynového chromatografu, provedení testovacích procedur všech nainstalovaných systémů, vyhotovení protokolů o provedených testovacích procedurách

- Školení – dodavatel provede zaškolení obsluh na ovládání přístroje, HW a SW přístroje minimálně v rozsahu 4 pracovních dnů.

- Bezplatný záruční servis – servis přístroje po dobu záruční lhůty.

1.3. 	Součástí předmětu plnění má být:

1.3.1.	Zajištění záručního a pozáručního servisu vlastním nebo smluvně zajištěným servisním střediskem na území ČR. Doba zahájení na opravě závady nesmí být delší než 48 hodin od písemného nahlášení závady.

1.3.2.	Dodávka uživatelské dokumentace v českém jazyce ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom datovém vyhotovení na vhodném datovém nosiči.

1.3.3.	Dodávka dokladů prokazujících kvalitu a schválení přístroje pro užívání v České republice, dodávka atestů, certifikátů a prohlášení o shodě ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom datovém vyhotovení na vhodném datovém nosiči.

1.3.4.	Provedení individuálního a komplexního vyzkoušení přístroje.